Požadavky

na

přístroje pro měření emisí výfukových plynů

vozidel se zážehovými motory i vznětovými motory

ve

Stanicích měření emisí (SME)

Příloha k č.j.:									34/2015-150-SME3/1

Ze dne:										30. 10. 2015

Verze:										3.0

Vydání:									Listopad 2015

V Praze dne 2. 11. 2015							Ing. Bc. Ivan Novák

Ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

1. ÚVODNÍ INFORMACE, VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  - Druhy výrobků, měřené veličiny, oblast užití

Nabídka přístrojové techniky v oblasti automobilové diagnostiky a s tím úzce souvisejícím měřením emisí se ubírá cestou vývoje a výroby multifunkčních stanic. Tyto stanice jsou sestaveny z jednotlivých modulů a převodníků (dále tzv. podsestav), zajišťujících vlastní snímání měřených veličin a softwarového vybavení, které integruje tyto moduly do funkčního celku. Tyto podsestavy mohou být koncipovány jako oddělené i sloučené.

V závislosti na kombinaci jednotlivých podsestav je možné vytvořit analyzátor výfukových plynů, kouřoměr a to jak samostatné přístroje tak i jako kombinované multifunkční stanice.

Přístroje jsou určeny k měření emisí ve stanicích měření emisí (dále jen „SME“) podle platných předpisů v ČR.

    - Analyzátory výfukových plynů pro zážehové motory

Přístroj pro měření emisí výfukových plynů vozidel se zážehovými motory ve smyslu vyhl. 302/2001 Sb. v platném znění je přístroj, kterým se měří objemové podíly složek oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), uhlovodíků (HC), kyslíku (O2), případně oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech, otáčky a teplotu motoru vozidel se zážehovými motory. Přístroj může měřit úhel sepnutí kontaktů přerušovače, úhel předstihu zážehu a případně i další veličiny. Současně vypočítává součinitel přebytku vzduchu lambda () a korigovaný obsah oxidu uhelnatého (COCOR) pomocí referenčních vzorců. Přístroj nemusí měřit koncentrace oxidů dusíku (NOx), měl by však být pro dovybavení senzorem NOx připraven.

Přístroj sestává nejméně z těchto podsestav:

- podsestavy analyzátoru výfukových plynů, měřícího obsah složek výfukového plynu a umožňujícího výpočet součinitele lambda (dále jen také „analyzátor“),

- podsestavy měření teploty motoru,

- podsestavy měření otáček motoru,

- podsestavy komunikace s palubními sběrnicemi vozidla a OBD

- podsestavy tisku on-line protokolu

- podsestavy komunikace po síti TCP/IP

Jednotlivé podsestavy, s výjimkou vlastního analyzátoru výfukových plynů, mohou být sloučené. Přístroj může obsahovat i další podsestavy (např. kouřoměru, motortesteru apod.)

    - Kouřoměry pro vznětové motory

Přístroj pro měření kouřivosti vozidel se vznětovými motory ve smyslu vyhl. 302/2001 Sb. v platném znění je přístroj, kterým se měří světelná absorpce výfukových plynů (N), doba akcelerace motoru (tA) otáčky a teplota motoru vozidel se vznětovými motory. Měřit přístroj může úhel předvstřiku a případně i další veličiny. Současně umožňuje vypočítávat korigovaný součinitel absorpce (K) pomocí referenčních vzorců.

Přístroj sestává nejméně z těchto podsestav:

- podsestavy kouřoměrné komory, měřící světelnou absorpci výfukových plynů a umožňujícího výpočet korigovaného součinitele absorpce (dále jen také „komora kouřoměru“),

- podsestavy měření teploty motoru,

- podsestavy měření otáček motoru,

- podsestavy komunikace s palubními sběrnicemi vozidla a OBD

- podsestavy tisku on-line protokolu

- podsestavy komunikace po síti TCP/IP

Jednotlivé podsestavy, s výjimkou vlastní komory kouřoměru, mohou být sloučené. Přístroj může obsahovat i další podsestavy (např. analyzátoru výfukových plynů, motortesteru apod.)

  - Pojmy a použitá terminologie

    - Předpisy a normativy vztahující se na výrobky

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění,

- vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v platném znění,

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,

- nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, o měřicích přístrojích (MID),

- nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC),

- mezinárodní norma ISO 3930/OIML R 99:2000, přístroje pro měření emisí motorových vozidel (dále jen ISO 3930)

- ISO 11614 - Reciprocating internal combustion compression-ignition engines — Apparatus for measurement of the opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas (Spalovací vznětové motory - Přístroje pro měření opacity a pro stanovení koeficientu absorpce světla výfukových plynů)

- Věstník dopravy, stanovující metodické postupy měření emisí vozidel v síti SME,

- zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění,

- EAL-R1, požadavky týkající se kalibračních listů vydaných akreditovanými kalibračními laboratořemi,

- ČSN EN 62079 – zhotovování návodů – strukturování, obsah a prezentace.

- ISO 15031 - Road Vehicles, Communication between vehicle and external equipment for emissions related diagnostics (Silniční vozidla, komunikace mezi vozidlem a externím zařízením pro diagnostiku související s emisemi)

- SAE J1939 - Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network (Praktické doporučení pro sériové řízení a komunikaci s datovou sítí vozidla)

- ISO 9141-2 - Road Vehicles – Diagnostic Systems – Part 2: CARB requirements for interchange of digital information (Silniční vozidla - Diagnostické systémy - Část 2: Požadavky CARB pro výměnu digitálních informací)

- SAE J1850 - Class B Data Communication Network Interface (Síťové komunikační rozhraní třídy B)

- ISO 14230 - Road Vehicles – Keyword Protocol 2000 for diagnostic systems - Part 4: Requirements for emissions-related systems (Silniční vozidla – Protokol KWP 2000 pro diagnostické systémy - Část 4: Požadavky pro systémy související s emisemi)

- ISO 15765 - Road vehicles – Diagnostics on Control Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems (Silniční vozidla - diagnostika po sběrnici CAN - Část 4: Požadavky pro systémy související s emisemi)

- ISO/PAS 27145 - Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements (Implementace komunikačních požadavků celosvětově harmonizované palubní diagnostiky (WWH-OBD))

- EHK 24 - Jednotná ustanovení pro I. homologaci vznětových motorů z hlediska emise viditelných nečistot, II. homologaci motorových vozidel z hlediska vestavby vznětových motorů homologovaného typu, III. homologaci motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emise viditelných nečistot, IV. měření výkonu vznětových motorů

- ISO/TC 22/SC5 DOC N 650 - požadavky na referenční kouřoměry

    - Posuzování shody

- Měřidlo – je jakékoliv zařízení nebo systém s měřící funkcí, které je specifikováno v § 1 NV č. 464/2005 Sb. Mezi tato měřidla patří i analyzátor výfukových plynů.

- Samostatná podsestava je technické zařízení, které může fungovat nezávisle na jiných podsestavách zařízení (přístroje) se kterými je kompatibilní. I takováto podsestava je měřidlem.

- Autorizovaná osoba – je právnická osoba (zkušebna) pověřená příslušným národním úřadem k činnostem při posuzování shody výrobků ve vymezeném rozsahu.

- Notifikovaná osoba – je autorizovaná osoba, jejíž pověření k činnostem při posuzování shody bylo oznámeno orgánům Evropského společenství a členským státům EU.

- Certifikace – je činnost autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že měřidlo nebo činnosti související s jeho výrobou, jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

- Certifikát ES přezkoušení typu – je certifikát, který vydá notifikovaná osoba výrobci tehdy, jestliže jeho výrobek splňuje všechny požadavky na něj kladenými příslušnou směrnicí (NV).

- Certifikát ES přezkoumání návrhu – je certifikát, který vydá notifikovaná osoba výrobci tehdy, jestliže jeho technický návrh splňuje všechny požadavky na něj kladenými příslušnou směrnicí (NV). Tento druh certifikátu se u analyzátorů vztahuje k postupu prokázání shody založeném na komplexním zabezpečování jakosti a přezkoumání návrhu (postup H1).

- Označení shody – shoda se vyznačuje umístěním značky „CE“ na výrobek; jedná-li se o měřidlo, pak spolu s doplňkovým písmenem „M“ a posledními dvěma číslicemi roku ve kterém byla značka měřidlu připojena, ohraničenými obdélníkem; v případě aplikace postupu H1, nebo D u analyzátoru, i identifikačního čísla notifikované osoby, která vydala příslušný certifikát.

- Prohlášení o shodě – je písemný doklad, který zpracovává výrobce na základě toho, že výrobek je ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu (přezkoumání návrhu), a že splňuje požadavky směrnice ES (NV). Kopie prohlášení se dodává s každým měřidlem, které se uvádí na trh.

- Prokázání shody – je soubor písemných podkladů, kterými výrobce prokazuje, že je výrobek ve shodě požadavky definovanými v odpovídajícím normativu. Může se jednat o protokoly, prohlášení či další dokumentaci, o jejíž akceptaci rozhoduje Ministerstvo dopravy na návrh pověřené zkušebny.

- Pověřená zkušebna – je právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy k provádění laboratorních nebo i provozních zkoušek předmětu pověření (např. prováděním zkoušek přístrojů pro stanice měření emisí).

    - Analyzátor výfukových plynů

      - Nařízení vlády č. 464/2005 Sb.

Počínaje 30. října 2006 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (dále také jen „NV“), kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, kterým byl analyzátor výfukových plynů zařazen mezi tzv. stanovené výrobky.

Stanovenými výrobky, kterými jsou i samostatné podsestavy měřidel, jsou výrobky, u kterých je před uvedením na trh jejich výrobce povinen zajistit posouzení shody se základními a specifickými technickými požadavky, stanovenými vládním nařízením (směrnicí 2004/22/ES). Posouzení shody přitom musí být provedeno některým z postupů specifikovaných v nařízení vlády (směrnici) pro konkrétní druh měřidla.

Na další podsestavy přístroje (teplota, otáčky, komunikace s palubními sběrnicemi atd.) se již vládní nařízení nevztahuje.

      - Pojmy a názvosloví

Pojmy a použité názvosloví pro analyzátor výfukových plynů se používají v souladu s normou ISO 3930, směrnicí 2004/22/ES a nařízením vlády 464/2005 Sb.

      - Provozní podmínky

Provozními podmínkami pro analyzátor výfukových plynů jsou (ISO 3930, bod 5.5.2):

| a) teplota okolí | 5 °C až 40 °C |
| --- | --- |
| b) relativní vlhkost vzduchu | až 90 % |
| c) atmosférický tlak | 860 až 1060 hPa |
| d) změny napětí v síti: | -15 % až +10% nominálního napětí, |
|  |  2% nominálního kmitočtu |

V případě přístrojů napájených z baterie musí být napájecí napětí v mezích udaných výrobcem přístroje. Používá-li se k napájení přenosného generátoru, musejí být jeho parametry v souladu se specifikacemi pro zdrojovou síť.

      - Součinitel přebytku vzduchu lambda ()

λ=CO2+CO2+O2+HCV4´3,53,5+COCO2−OCV2´CO2+CO1+HCV4−OCV2´CO2+CO+K1´HC

kde

[  ]    - koncentrace v % obj., pro HC v ppm obj.,

K1  - přepočítávací faktor pro HC vyjádřený v ppm obj. ekvivalentem n - hexanu (C6 H14), stanovuje jej výrobce přístroje

Hcv  - poměr  atomových čísel vodíku k uhlíku,

Ocv  - poměr atomových čísel kyslíku k uhlíku.

      - CO korigované

COCOR=X⋅COCO+CO2

kde

X   - konstanta závislá na druhu paliva.

    - Kouřoměr

      - Norma ISO 11614

Norma ISO 11614 umožňuje standardizaci vlastních komor kouřoměrů pro použití v diagnostické praxi i ve Stanicích měření emisí. S ohledem na skutečnost, že řada výrobců diagnostické techniky již dnes deklaruje shodu výrobků s touto normou a její požadavky nejsou v přímém rozporu s doposud uplatňovanými požadavky na kouřoměry v ČR, je možné provést zjednodušené schválení přístrojů vyrobených v souladu s touto normou.

Norma se vztahuje pouze na podsestavu komory kouřoměru, na další podsestavy přístroje (teplota, otáčky, komunikace s palubními sběrnicemi atd.) se již nevztahuje.

      - Pojmy a názvosloví

- Odběrová sonda - Trubice zaváděná do koncové části výfukového potrubí k odběru vzorku výfukového plynu. Přístroj obsahuje nejméně dva druhy odběrových sond.

- Beer - Lambertův zákon pro absorpci světla

 = 0 . e - k.L

kde

.......... intenzita dopadajícího světla na detektor v případě, kdy je měřící komora vyplněna měřeným plynem

0 ....... intenzita dopadajícího světla na detektor v případě, kdy je měřící komora vyplněna čistým vzduchem

k m-1 .. součinitel absorpce

L m .... efektivní optická délka dráhy světla v měřeném vzorku

- Spektrální prostupnost (transmise)   %  - je ta část světla, která projde přes měřený vzorek

t=FF0⋅100

- Opacita (optická hustota) - Lze ji popsat i poměrnou veličinou N, vyjadřující poměrnou část světla, která neprojde přes měřený vzorek

N=100−τN=100⋅1−e−kL

- Režim volné akcelerace - parametry stanovuje následující graf

nLL  -  volnoběžné otáčky  ;       n10  = nLL + 10 % nLL

nAR -  maximální otáčky    ;      n90  = nAR -  10 % nAR

tB     -  doba akcelerace motoru z volnoběžných na maximální otáčky

tX  - doba měření po dosažení maximálních otáček motoru (max. 1,0s)

tM   -  celková doba měření ;     tM =  tB  +  tX

tH   -  doba sešlápnutí plynového pedálu ;   tH > tM

tL   -  doba volnoběhu mezi jednotlivými akceleracemi (min. 15 s)

- Doba akcelerace - doba pro dosažení maximálních otáček po rozběhu z otáček volnoběhu. Definuje ji následující vztah:

tA=nAR−nLLn90−n10⋅t90−t10

- Součinitel absorbce (k) - je vypočítávaná veličina podle vztahu

k=−1L⋅ln1−N100

- Referenční kouřoměr - je přístroj, popsaný v Předpisu EHK 24, příloha 8, a v normě ISO/TC 22/SC5 DOC N 650 (např. Hartridge MK3 Smokemeter, AVL SmokeMeter 415, AVL Opacimeter 439 apod.).

      - Provozní podmínky

Provozními podmínkami pro kouřoměr jsou:

| a) teplota okolí | 5 °C až 40 °C |
| --- | --- |
| b) relativní vlhkost vzduchu | až 90 % |
| c) atmosférický tlak | 860 až 1060 hPa |
| d) změny napětí v síti: | -15 % až +10% nominálního napětí, |
|  |  2% nominálního kmitočtu |

V případě přístrojů napájených z baterie musí být napájecí napětí v mezích udaných výrobcem přístroje. Používá-li se k napájení přenosného generátoru, musejí být jeho parametry v souladu se specifikacemi pro zdrojovou síť.

2. OBECNÉ POŽADAVKY

2.1. Dokumentace pro zkoušky přístroje v pověřené zkušebně

K typovému schvalování přístrojů pro použití ve SME je žadatel o toto schválení povinen dodat pověřené zkušebně spolu se vzorkem přístroje nejméně tuto dokumentaci:

- žádost o schválení přístroje prostřednictvím pověřené zkušebny

- technický popis přístroje

- úplný návod na obsluhu a údržbu přístroje,

- návod k justáži a kalibraci,

- prohlášení o shodě podle platných předpisů,

- certifikát(y) vážící se k prokazování shody a jejich přílohy,

- prohlášení o servisním a kalibračním zajištění, seznam osob zajišťujících pro žadatele kalibrační služby

- vzor kalibračního protokolu

- další dokumentaci, potřebnou ke kontrole správnosti zpracování hodnot naměřených veličin, správnosti a úplnosti kalibrace přístroje apod. Rozsah této další dokumentace může stanovit podle konkrétních potřeb pověřená zkušebna.

2.2. Návod na obsluhu

Ke každému přístroji musí výrobce resp. nositel osvědčení o schválení přístroje dodat návod na obsluhu, a to v českém jazyce. Návod může být buďto v tištěné podobě nebo v elektronické podobě ve formátu PDF/A.  Jednotlivá vydání návodu na obsluhu musí být identifikovatelná. Návod musí být příslušný k dodávanému přístroji.

Výrobce musí bezodkladně poskytnout odpovídající verze návodu k obsluze též v případě změn přístrojové techniky, ať již se jedná o HW či SW změny, mající vliv na práci s přístrojem.

Provozní návod musí obsahovat alespoň:

- popis přístroje a principu jeho řešení,

- základní ovládání a připojení k síti, datovým linkám i vozidlu

- bezpečnostní upozornění na možná rizika při práci s přístrojem, význam piktogramů

- způsob likvidace přístroje nebo jeho částí po skončení životnosti

- hlavní technická data přístroje,

- seznam podstatných podsestav, komponent a jejich charakteristik,

- popis částí (včetně nákresů a schémat), které jsou potřebné pro kontrolu a údržbu,

- specifikaci napětí a kmitočtu požadovaných u přenosných generátorů,

- jmenovité provozní podmínky a podmínky pro skladování,

- popis práce se softwarovým vybavením v takové úrovni podrobností, aby uživatel byl podle tohoto návodu schopen změřit vozidlo. Pozornost je třeba věnovat zejména volbě druhu paliva, druhu použitých snímačů, ukládání a archivaci dat.

- vzorce použité pro vypočítávané veličiny (např. λ, COCOR atd.) s hodnotami parametrů a vstupních fyzikálních konstant pro používaná paliva,

- časové intervaly nastavování, plány údržby a kalibraci

- postupy provozních kontrol

  - pro analyzátory výfukových plynů

    - vizuální kontrola přístroje

    - postup zkoušky těsnosti,

    - postup kontroly na zbytkové uhlovodíky a následné kroky,

    - postup provozního ověření správné funkce

  - pro kouřoměry

    - vizuální kontrola přístroje

    - postup provozního ověření správné funkce

2.3. Návod na kalibraci

Ke každému přístroji musí výrobce resp. nositel osvědčení o schválení přístroje dodat návod na kalibraci přístroje, může být i v elektronické podobě. Jednotlivá vydání návodu na kalibraci musí být identifikovatelná.

Návod na kalibraci musí mimo jiné obsahovat:

  - pro analyzátory výfukových plynů

    - návod k výměně čidla O2, event. NO, pokud je jím přístroj vybaven

  - pro kouřoměry

    - postup ověření přesnosti referenčním filtrem a následné kroky

Poznámka:

Postup kalibrace stanoví výrobce v souladu s bodem 4. těchto Požadavků a uvede ho, včetně nezbytných údajů, v návodu ke kalibraci. Návod musí být natolik komplexní, aby umožnil provést kalibraci zaškolenou osobou. Pověřená zkušena ověří komplexnost návodu na kalibraci a jeho praktickou aplikovatelnost.

2.4. Označování přístrojů

2.4.1. Podsestava analyzátoru výfukových plynů

2.4.1.1. Výrobní štítek

Na neodnímatelné části přístroje musí být upevněn výrobní štítek opatřený trvalým a čitelným značením s nejméně následujícími informacemi:

- identifikace výrobce,

- identifikace výrobku (typ, výrobní číslo, rok výroby),

- měřící rozsah a měřící schopnosti,

- označení třídy analyzátoru dle ISO 3930,

- minimální a nominální objemový průtok,

- nominální síťové napětí, kmitočet a příkon.

2.4.1.2. Značka „CE“ a doplňkové metrologického označení

Podsestava analyzátoru výfukových plynů (přístroj) musí být označena značkou „CE“ (ES označením shody) a doplňkovým metrologickým označením, které sestává z velkého písmene „M“ a posledních dvou číslic roku, ve kterém byla značka připojena, ohraničených obdélníkem.

Grafická podoba značky musí odpovídat předpisu.

Příklad metrologického označení

2.4.1.3. Značka notifikované osoby - autorizované zkušebny

Podsestava analyzátoru (přístroj) musí obsahovat, je-li to postupem prokázání shody vyžadováno, identifikační číslo (zpravidla čtyřmístné) notifikované osoby, která prokázala jeho shodu s požadavky.

Grafická podoba značky a její umístění musí odpovídat předpisu.

Příklad značky autorizované zkušebny

2.4.1.4. Typ kyslíkového čidla

Na analyzátoru (přístroji) musí být zřetelným a nezaměnitelným způsobem označen typ kyslíkového čidla.

2.4.1.5 Konverzní faktor propan/hexan (PEF)

Na analyzátoru (přístroji) musí být umístěn zřetelným a nezaměnitelným způsobem konverzní faktor PEF, popř. musí být možnost jeho zobrazení na monitoru nebo jiném zobrazovači přístroje (servisní menu apod.).

2.4.2. Podsestava kouřoměru

2.4.2.1 Výrobní štítek

Na neodnímatelné části přístroje musí být upevněn výrobní štítek opatřený trvalým a čitelným značením s nejméně následujícími informacemi

- názvem výrobce / obchodní značkou

- typovým označením výrobku

- rokem výroby

- výrobním číslem přístroje

- nominálním napětím napájecího zdroje, kmitočtem a příkonem

2.4.3. Ostatní podsestavy

2.4.3.1. Identifikační štítek výrobce

Na neodnímatelné části přístroje musí být upevněn identifikační štítek opatřený trvalým a čitelným značením s nejméně následujícími informacemi:

- názvem výrobce / obchodní značkou

- typovým označením výrobku

- nominálním napětím napájecího zdroje, kmitočtem a příkonem nebo způsobem připojení do sestavy (např. USB apod.)

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3.1 Požadavky na měření otáček motoru

- Otáčky motoru musí přístroj měřit v rozsahu nejméně 600 až 6000 min−1 s přesností:

  - v rozsahu 600 až 1000 min-1, max. ±25 min-1

  - v rozsahu nad 1000 min-1, max. ±150 min-1

- Rozlišitelnost indikačního zařízení musí být:

- v rozsahu do 1000 min-1, lepší nebo rovna 10 min-1

- v rozsahu nad 1000 min-1, lepší nebo rovna 20 min-1

- Přístroj musí být schopen měřit otáčky motoru nejméně dvěma různými způsoby, přitom jeden ze způsobů musí být založen na principu snímání informace z diagnostického rozhraní OBD nebo sběrnice J1939. Dosažitelná přesnost a rozlišitelnost je u tohoto rozhraní navázána na data poskytovaná OBD nebo J1939 nebo ISO/PAS 27145. Konkrétní přenášené veličiny jsou specifikovány v kapitole 3.3

- Přístroj musí být vybaven signálovým vstupem pro jeho kalibraci, tento vstup může být jak samostatný tak sloučený s jiným signálovým vstupem.

3.2 Požadavky na měření teploty motoru

- Teplotu musí přístroj měřit v rozsahu nejméně 50 až 100°C, s odchylkou max. ±2,5°C.

Rozlišitelnost musí být lepší nebo rovna 2°C.

- Přístroj musí umožňovat měření teploty oleje motoru nejméně otvorem pro měrku množství oleje v motoru. V případě tohoto způsobu měření příslušná sonda musí být flexibilní, její průměr musí vyhovovat pro běžné motory; sonda musí mít možnost nastavení délky zasunutí do motoru. Sonda musí být dostatečně robustní, aby při běžné manipulaci nemohlo dojít k zachycení sondy vnitřními rotujícími součástmi v klikové skříni.

- Přístroj musí umožňovat přenos teploty motoru z diagnostického rozhraní OBD nebo sběrnice J1939. Dosažitelná přesnost a rozlišitelnost je u tohoto rozhraní navázána na data poskytovaná OBD nebo J1939 nebo ISO/PAS 27145. Konkrétní přenášené veličiny jsou specifikovány v kapitole 3.3

3.3. Požadavky na komunikační rozhraní s vozidlovými sběrnicemi

- Přístroj musí být schopen navázat OBD komunikaci nejméně podle následujících standardů:

- ISO 9141-2

- SAE J1850 (PWM i VPW)

- ISO 14230

- ISO 15765

- SAE J1939

- ISO/PAS 27145 (nejméně DoCAN)

- Přístroj musí umět získat z palubní sběrnice nejméně následující údaje a veličiny, pokud jsou přítomny, respektují se přitom datové struktury podle ISO 15031-5, SAE J1979 resp. ISO/PAS 27145.

| Údaj/veličina/zdroj | ISO 15031-5 (SAE J1979) | SAE J1939 | ISO 27145 DoCAN (WWH-OBD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Povinně snímané veličiny |  |  |  |
| Otáčky motoru | Mód 01h, PID 0Ch | EEC1, PGN=(F004)h, SPN190 | Služba 22h, OBDDID F40Ch |
| Teplota chl. kapaliny | Mód 01h, PID 05h | ETI, PGN=(FEEE)h, SPN110 | Služba 22h, OBDDID F405h, F467h |
| Teplota oleje | Mód 01h, PID 5Ch | ETI, PGN=(FEEE)h, SPN175 | Služba 22h, OBDDID F45Ch |
| Stav počítadla ujeté vzdálenosti | n/a | HRVD, PGN=(FEC1)h, SPN=917 | n/a |
| VIN | Mód 09h, PID 02h | VI, PGN=(FEEC)h, SPN=237 | Služba 22h, OBDINFOTYPDID F802h |
| stav MIL | Mód 01h, PID 01h | DM12, SPN1213, SPN3038 | Služba 22h, OBDDID F401h |
| počet DTC | Mód 01h, PID 01h | DM12 | Služba 22h, OBDDID F401h |
| kódy DTC | Mód 03h | DM12 | Služba 19h, Subfunction 42h |
| Readiness kódy | Mód 01h, PID 01h | DM5, SPN1221, SPN1222, SPN1223 | Služba 22h, OBDDID F401h |
| verze SW (CALID, CID) | Mód 09h, PID 04h | DM19, SPN1635 | Služba 22h, OBDINFOTYPDID F804h |
| kontrolní součet SW (CVN) | Mód 09h, PID 06h | DM19, SPN1634 | Služba 22h, OBDINFOTYPDID F806h |
| dráha ujetá při aktivní DTC | Mód 01h, PID 21h | DM21, SPN3069 | Služba 22h, OBDDID F421h |
| signály λ sond (skokové) signály λ sond (širokop.) signály λ sond (proudové) | Mód 01h, PID 14h - 1Bh Mód 01h, PID 24h - 2Bh Mód 01h, PID 34h - 3Bh | n/a | n/a |
| Podružné, nepovinně snímané veličiny, pouze pro statistické zpracování, nemají vliv na vyhodnocení emisního testu |  |  |  |
| Poloha pedálu akcelerace | Mód 01h, PID 11h | EEC2, PGN=(F003)h, SPN=91 | Služba 22h, OBDDID F411h |
| Používané palivo | Mód 01h, PID 51h | n/a | Služba 22h, OBDDID F451h |
| Množství lihu v palivu | Mód 01h, PID 52h | n/a | Služba 22h, OBDDID F452h |
| Konfigurace motoru: volnoběžné otáčky otáčky omezovače | n/a | PGN=(FEE3)h,SPN=188 PGN=(FEE3)h,SPN=532 | n/a |

- Přístroj musí umožňovat připojení k palubní sběrnici vozidla nejméně pomocí následujících konektorů:

| ISO 15031 12V | ISO 15031 24V | SAE J1939 |
| --- | --- | --- |

- Při komunikaci podle SAE J1939 může přístroj umožňovat automatizované provádění emisního testu pomocí TSC zpráv.

3.4. Požadavky na analyzátor výfukových plynů

Analyzátory výfukových plynů byly směrnicí 2004/22/ES a návazně nařízením vlády ČR č. 464/2005 Sb. zařazeny mezi stanovené výrobky. Technické požadavky na toto měřidlo nebo podsestavu tohoto měřidla pro účely schvalování typu přístroje pro měření emisí výfukových plynů vozidel se zážehovými motory ve SME ČR jsou přebírány výhradně z výše uvedených dokumentů.

Pověřená zkušebna přejímá výsledky posouzení shody analyzátoru podle směrnice 2004/22/ES, případně nařízení vlády ČR č. 465/2005 Sb., a to za podmínky řádného prokázání shody.

3.4.1. Prokázání shody s NV 464/2005 Sb. a 2004/22/ES

Výrobce nebo žadatel o typové schválení přístroje pro SME musí ke zkoušenému výrobku doložit:

- prohlášení o shodě; pro uvedení na trh ČR v českém jazyce,

- kopii certifikátu ES o přezkoušení typu, nebo certifikátu ES přezkoumání návrhu a kopii příloh(y) k němu, pokud byly vydány.

Z uvedených dokumentů musí být zřejmé, že typ analyzátoru:

- Byl podroben posouzení shody některým z postupů (modulů) stanovených předpisy. V případě analyzátorů to mohou být tyto postupy:

- Přezkoušení typu (postup B) ve spojení s prohlášením o shodě s typem založeném na ověřování výrobků (postup F).

- Přezkoušení typu (postup B) ve spojení s prohlášením o shodě s typem založeném na zabezpečování jakosti výroby (postup D).

- Prohlášení o shodě založené na komplexním zabezpečováním jakosti a přezkoumání návrhu (postup H1).

- Splňuje technické požadavky základní a specifické podle příslušných příloh směrnice (NV).

3.4.2. Označení analyzátoru

Každé jednotlivé měřidlo musí být označeno v souladu s vydaným certifikátem ES značkou CE, doplňkovým metrologickým značením a v případě použítí postupů D a H1 i identifikačním číslem notifikované osoby. (viz část 2. těchto požadavků)

3.4.3. Měřené veličiny

Z podsestavy analyzátoru se pro účely emisního testu povinně zpracovávají následující veličiny:

CO [%]

CO2 [%]

HC [ppm]

O2 [%]

Z podsestavy analyzátoru mohou být dostupné následující veličiny, pro účely statistického zpracování:

NO [ppm]

NO2 [ppm]

NOx [ppm]

3.4.4. Vypočítávané veličiny

Vedle přímo měřených veličin se zpracovávají tyto vypočítávané veličiny:

- Součinitel lambda (λ)

Výpočtový vzorec pro součinitel λ musí být doplněn o konkrétní hodnoty součinitelů HCV a OCV nejméně pro následující druhy používaných paliv, kterými jsou (viz. homologační předpis EHK 83 resp. nařízení 692/2008/ES):

| Palivo | HCV | OCV |
| --- | --- | --- |
| BA (E5) | 1.89 | 0.016 |
| LPG | 2.53 | 0.000 |
| CNG a LNG | 4.00 | 0.000 |
| E85 | 2.74 | 0.390 |
| E75 | 2.61 | 0.329 |

Druh paliva musí být na přístroji (analyzátoru) uživatelsky nastavitelný. Hodnoty konstant HCV a OCV se mohou měnit v závislosti na aktuálním znění předpisů.

- CO korigované (COCOR)

Hodnota součinitele X ve vzorci musí být nastavena podle druhu používaného paliva (viz. EHK 83):

| Motor | Palivo | X |
| --- | --- | --- |
| 4-dobý | LPG | 13.5 |
|  | CNG a LNG | 11.5 |
|  | ostatní | 15.0 |
| 2-dobý | všechna | 10.0 |

Hodnota COCOR se eviduje pouze pro účely statistického zpracování výsledků měření a nemá vliv na výsledek emisního testu. Hodnoty konstanty X se může měnit v závislosti na aktuálním znění předpisů.

3.5 Požadavky na kouřoměry

Technické požadavky na toto měřidlo nebo podsestavu tohoto měřidla pro účely schvalování typu přístroje pro měření opacity výfukových plynů vozidel se vznětovými motory ve SME ČR je možno převzít z normy ISO 11614, pokud výrobce respektoval její požadavky a může tuto skutečnost doložit.

Nemůže-li výrobce doložit plnění požadavků ISO 11614 v platném znění, musí splnit požadavky uvedené dále.

3.5.1. Prokázání plnění požadavků ISO 11614

Výrobce nebo žadatel o typové schválení přístroje pro SME musí ke zkoušenému výrobku doložit:

- prohlášení o tom, že výrobek plní požadavku normu ISO 11614 v platném znění

- protokol o ověření požadavků normy ISO 11614 v platném znění

Pověřená zkušebna zhodnotí věrohodnost dodané dokumentace a navrhne předložené podklady akceptovat nebo odmítnout. V případě odmítnutí podkladů se přístroj podrobí fyzickému zkoušení a aplikují technické požadavky podle následující sekce 3.5.2.

3.5.2. Požadavky, pokud není prokázána shoda s ISO 11614

- Přístroj musí pracovat na principu měření absorpce světla procházejícího vzorkem výfukového plynu v měřicí komoře. Musí umožňovat průběžné měření součinitele absorpce tohoto vzorku.

- Měřící komora musí mít neodrazivý vnitřní povrch. Dopad rozptýleného světla vnitřními odrazy nebo rozptýlenými efekty na fotoelektrický článek musí být vhodnou úpravou omezen na minimum.

- Měřící komora opacimetru musí být vyhřívaná tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a tím k ovlivnění naměřených hodnot (vyhřívání měřící komory nad 70° C).

- Zdrojem světla musí být žárovka s barevnou teplotou v rozsahu 2510 až 3250 K, zelená dioda LED se spektrálním vrcholem mezi 550 a 570 nm, nebo jiný ekvivalentní zdroj světla.

- Přijímač světla musí obsahovat fotoelektrický článek nebo fotodiodu s křivkou spektrální citlivosti podobnou křivce vidění lidského oka (maximální citlivost v rozsahu 550/570 nm; méně než 4% max. citlivosti pod 430 nm a nad 680 nm).

- Konstrukce elektrického obvodu včetně indikačního přístroje musí být taková, aby výstupní hodnota byla lineární funkcí intenzity dopadajícího světla v celém provozním (tepelném) rozsahu fotoelektrického článku.

- Efektivní optická délka měřící komory musí být stanovena výrobcem a musí být uváděna jako jeden ze základních technických údajů přístroje.

- Přístroj musí indikovat opacitu v absolutních jednotkách opacity (m-1), případně v procentech (%) nebo jednotkách HSU.

- Prochází-li světelný tok měřící komorou přístroje naplněnou čistým vzduchem, musí být přístroj nastavitelný tak, aby indikoval nulovou hodnotu součinitele absorpce.

- Při vypnutém zdroji světla musí přístroj udávat hodnotu součinitele absorpce vyšší než 16 m-1.

- Měřící komora musí být plněna výfukovým plynem pomocí odběrové sondy. Sonda musí být konstruována tak, aby ji bylo možno zasunout do konce výfuku vozidla nejméně do hloubky 200 mm. Musí být vybavena zařízením, přidržujícím ji v zasunuté poloze, a to bez ohledu na hloubku zasunutí.

- Materiál sondy musí být odolný vůči korozi a teplotě výfukového plynu a nesmí ovlivňovat optické vlastnosti výfukového plynu.

- Tlak měřeného plynu v měřící komoře se nesmí lišit o více než 750 Pa od atmosférického tlaku.

- Rozlišitelnost indikace součinitele absorpce musí být v rozsahu do 2,5 m-1 alespoň 0,01 m-1.

- Přístroj musí být vybaven nastavovacím zařízením umožňujícím nulování a vnitřní nastavení. Nulování a vnitřní nastavení musí být alespoň poloautomatické. Nastavení musí být přístrojem automaticky vyžadováno po každém zapnutí přístroje.

- Přístroj musí být konstruován tak, aby umožnil průběžnou provozní kontrolu funkce pomocí optického filtru, vkládaného do měřící komory. Jeho opacita musí odpovídat absorpčnímu koeficientu 1,6 - 1,8 m-1. Hodnota musí být určena s přesností nejméně ± 0,025 m-1 a musí být na filtru vyznačena. Provozní kontrola spočívá ve zjištění, zda hodnota čtená na přístroji se neliší o více než 0,1 m-1 od hodnoty uvedené na optickém filtru.

- Pro hodnocení požadovaných vlastností přístroje při zkoušce metodou volné akcelerace se používá metody porovnání s vlastnostmi referenčního opacimetru. Měření se provádějí alespoň na 5 různých typech vozidel, postupně referenčním a zkoušeným přístrojem, samostatně s každým typem odběrového zařízení (sondy). U každého vozidla se provede alespoň jeden cyklus měření postupem dle návodu k obsluze. U vozidel s dostatečným průměrem výfuku se provádí měření oběma přístroji současně.

- Vyhodnocení výsledků zkoušení dle bodu 17 se provede tak, že ze souboru naměřených výsledků se odstraní cca 10% nejhorších výsledků. Metodou lineární regrese se určí koeficient X

X=ixi⋅yiixi2

a korelační koeficient K

K=ixi⋅yiixi2⋅iyi2

kde :  xi  =  údaj referenčního opacimetru

yi  =  údaj zkoušeného opacimetru

přitom yi = X * xi

Vyhovující opacimetr musí splňovat následující podmínky:

0,95 ≤ X ≤ 1,05

0,995 ≤ K

3.6. Ostatní požadavky na sestavu přístroje jako celek

- Podsestava přístroje s obslužným/řídícím SW musí být připojitelná k síti TCP/IP. Toto připojení musí být konfigurovatelné.

- Software přístroje musí být identifikovatelný již při uživatelské manipulaci s přístrojem.

- Vedle režimu úředního měření může být přístroj vybaven i jinými režimy měření (nastavovací, diagnostická), záznamy a výstupy z těchto režimů však musí být výslovně označeny, že nejsou určeny pro oficiální měření vozidla ve SME. On-line protokol z těchto záznamů nesmí být možné zpracovat.

- Přístroj, resp. jeho celková sestava, musí být vybaven(a) datovým úložištěm, zaznamenávajícím výsledky měření a komunikace s vozidlem. Každý záznam musí obsahovat nejméně následující údaje:

Záznam měření kouřivosti (vznětové motory): teplota motoru, průměrné otáčky volnoběhu, průměrné otáčky omezovače, průměrné K, rozptyl K, průměrná poloha pedálu akcelerace při volnoběhu (je-li vyhodnocována), průměrná poloha pedálu akcelerace v okamžiku dosažení otáček omezovače (je-li vyhodnocována), rozptyl doby akcelerace, limity otáček, limit K, limit rozptylu K, dále pro všechny dílčí akcelerace kouřivost K, doba akcelerace, otáčky volnoběhu, otáčky omezovače,

Záznam měření složení výfukových plynů (zážehové motory): teplota motoru, otáčky volnoběhu, otáčky zvýšeného volnoběhu, CO, COCOR, CO2, HC,O2, λ, NOx volnoběhu i zvýšeného volnoběhu, průměrná poloha pedálu akcelerace při volnoběhu i zvýšeném volnoběhu (je-li vyhodnocována)

Záznam komunikace s OBD (vozidla s OBD): otáčky motoru, teplota motoru, stav Readiness, stav MIL, počet DTC, kódy DTC, CALID, CVN, VIN, pokud je vyhodnocován pak signál lambda sond (druh sond, amplituda, frekvence, plnění)

Všechny záznamy navíc: VIN vozidla, stav počítadla ujeté vzdálenosti vozidla datum a čas měření, jméno, příjmení a číslo osvědčení mechanika SME, který měření prováděl, datum do kterého je platná kalibrace přístroje, příznak bezchybné činnosti přístroje, příznak nedokončeného měření a kontrolní součet (CRC), kterým se osvědčuje pravost uložených dat.

- Datové úložiště musí mít dostatečnou kapacitu pro záznam nejméně 12-ti měsíců činnosti přístroje. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud od každého druhu záznamu dle předchozího bodu lze uložit nejméně 65535 datových vět.

- Číselné hodnoty se ukládají s přesností, s jakou jsou měřeny a zobrazovány na displeji.

- Zjistí-li kontrolní zařízení závažnou chybu nebo chybnou činnost přístroje, musí být na záznamu z měření výslovně uvedeno, že je měření neplatné z důvodu chybné činnosti přístroje. Chybné hodnoty nesmí být zobrazeny, případně se místo naměřených hodnot všude uvede "n/a".

- Při zobrazení záznamu z měření na displeji přístroje nebo při jeho tisku se znovu provede kontrolní součet (CRC) uložených dat a porovná s dříve uloženou hodnotou. Bude-li zjištěn rozdíl, označí se záznam viditelně jako neplatný, s porušenou integritou.

- Přenos dat na externí tiskárnu (je-li použita) musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ovlivnění výsledků měření.

- Překročení stanovené doby mezi dvěma kalibracemi musí přístroj signalizovat. V případě, že je provedeno měření, musí být informace o překročené kalibraci výslovně uvedena na záznamu z měření.

3.7. Požadavky na softwarové vybavení, vyhodnocení naměřených dat a způsob tisku on-line protokolu

- Přístroj musí mít takové softwarové vybavení, které umožní provést měření emisí v rozsahu podle vyhlášky č. 302/2001 Sb. v platném znění a Metodického pokynu pro měření emisí v síti SME, vydávaným ve Věstníku dopravy pro vozidla:

- s neřízenými palivovými systémy

- s řízeným palivovými systémy bez OBD

- s řízenými palivovými systémy vybavenými OBD

- Přístroj musí umožnit vyhodnocení emisního testu a on-line tisk protokolu o měření emisí. Toto vyhodnocení a tisk smí být prováděn externím software třetích firem za předpokladu, že je zajištěn zabezpečený přenos dat mezi přístrojem a externím software. Externí software se tím stává nedílnou součástí přístroje, za odpovídající provázání zodpovídá výrobce přístroje.

- Alternativně k bodu 2 je možné použít pro tisk on-line protokolů další software třetích stran, avšak pouze za předpokladu, že je tento software schválen k použití s konkrétním typem přístroje. Za odpovídající provázání a plnění příslušných požadavků v tomto případě zodpovídá výrobce software.

- Proces měření a tisk protokolu jsou tvořeny nezávislými procesy. Na základě provedené procedury měření vznikne datový záznam (viz. bod 3.6), trvale uložený v přístroji. Datové záznamy se ukládají i v případě nedokončených měření (z libovolného důvodu). Datové záznamy jsou v přístroji zabezpečeny proti modifikaci pomocí kontrolních součtů. Protokol se tvoří v druhém procesu, na základě datových záznamů. U vozidel s vícepalivovými systémy nebo s vozidel více koncovkami výfuku či jejich kombinacemi se protokol tvoří z odpovídajícího počtu datových záznamů, pořízených nejdéle v rozmezí 60 minut.

- Přístroj musí umožnit export uložených dat (záznamů měření i on-line protokolů) ve formátu CSV. Export dat musí být možné ohraničit počátečním a koncovým datumem. Export dat musí být filtrovatelný nejméně podle tovární značky vozidla a VIN. Nedílnou součástí každého exportovaného záznamu je příznak ověření pravosti.

- On-line protokol, vytištěný na základě nedokončených měření, je vždy hodnocen jako nevyhovující. Tento stav se uvede do poznámky protokolu.

- On-line protokol, vytištěný na základě měření uskutečněných s propadlou kalibrací, je vždy hodnocen jako nevyhovující. Tento stav se uvede do poznámky protokolu.

- Hodnoty veličin, které byly zadány nebo korigovány ručně nebo vyjadřují subjektivní hodnocení mechanika, musí být uvozeny znakem '#', (např. #58°C, #V pořádku, #TMBABC6Y55B011265, apod.).

- Software přístroje musí podporovat měření výfukových systémů s více koncovkami a vícepalivových vozidel.

- S ohledem na technické a provozní možnosti dodržení stanovených rozmezí otáček motoru obsluhou přístroje se jako vyhovující vyhodnocují naměřené hodnoty otáček odlišné o max. 25 min-1 od stanovených volnoběžných otáček a max. 100 min-1 od zvýšených volnoběžných/přeběhových/referenčních.

- Rámcové průběhy emisních kontrol jsou uvedeny v následujících přílohách:

- grafické diagramy - viz Příloha č. 1

- tabelární seznam - viz Příloha č. 2

4. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KALIBRACE A SERVISU

4.1. Názvosloví

- Nastavení (justáž) - Operace, účelem které je uvést přístroj do provozního stavu, ve kterém nedochází k systematickým chybám a který je vhodný pro jeho používání.

- Kalibrační plyn - Plynná směs o známé koncentraci (navázaný referenční materiál), sloužící ke kalibraci přístroje a k funkčním zkouškám. Kalibrační plyn musí splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze Zákona č. 505/1990 Sb. a jeho vlastnosti musí být dokladovány kalibračním listem (návaznost, třída přesnosti, platnost, apod.)

- Kalibrace - Soubor úkonů, které stanovují za určených podmínek závislost mezi hodnotami veličin indikovaných měřícím přístrojem nebo měřícím systémem, anebo hodnotami reprezentovanými mírami a mezi příslušnými známými hodnotami měřené veličiny.

4.2. Obecné požadavky

- Výrobce nebo nositel osvědčení o schválení přístroje pro měření emisí ve SME musí zajišťovat servis a kalibraci těchto přístrojů buď vlastními silami nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou má na tyto činnosti uzavřenu příslušnou smlouvu. Seznam těchto osob je nedílnou součástí schvalovací dokumentace.

- Osoba zajišťující servisní a kalibrační služby se musí řídit ustanovením §9 odst. 5 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

- Osoba zajišťující servisní a kalibrační služby musí být pro tuto činnost personálně a materiálně vybavena a odborně proškolena. Z materiálního zajištění musí mít k dispozici zejména:

  - dokumentaci pro servisní služby a kalibraci přístroje,

  - stabilní pracoviště,

  - mobilní pracoviště,

  - etalony kalibračních plynů pro analyzátory vč. platného certifikátu (referenční materiály)

  - etalony pro kalibraci opacimetru

  - etalony pro všechny kalibrovatelné snímače podsestav (zajištění spojitého řetězce od snímače k zobrazovači)

  - referenční materiály pro ostatní kalibrované veličiny.

- Osoba zajišťující servisní a kalibrační služby musí mít k dispozici přístroje potřebné k zajištění kalibrace podle dokumentace pro kalibraci. Přístroje musí být metrologicky navázány.

- Intervaly kalibrace stanoví výrobce přístroje. Intervaly nesmí být delší, než je stanoveno platnými předpisy v ČR tj.:

- podsestava analyzátoru výfukových plynů (plynová část přístroje) - 6 měsíců

- ostatní podsestavy (veličiny) na měření kouřivosti, otáček motoru, teploty motoru, případně dalších doplňkových veličin - 12 měsíců

4.3. Náležitosti kalibrace

- Pravidelný kalibrační proces sestává z následujících úkonů:

  - Justáž zařízení (podsestava kouřoměru nebo analyzátoru)

  - Ověření funkce kyslíkového čidla (podsestava analyzátoru)

  - Ověření nuly (tam, kde to má smysl)

  - Kalibrace nejméně ve 2 bodech rozsahu podsestavy (podsestava kouřoměru nebo analyzátoru) nebo 3 bodech rozsahu podsestavy (ostatní podsestavy) dle dále stanovených pravidel

  - Vyhodnocení kalibrace

  - Vystavení protokolu (kalibračního listu)

- Zajištění přístroje proti neodborné manipulaci - všechny části přístroje, které nemohou být jiným způsobem zajištěny proti nežádoucím manipulacím ovlivňující přesnost nebo mohou způsobit poruchu přístroje, musí být opatřeny plombami.

- Pravidla pro kalibraci vybraných podsestav:

  - podsestava analyzátoru se kalibruje nejméně ve dvou bodech, při nízké a vysoké koncentraci plynů, doporučuje se použít plynných směsí koncentrací "E" a "G" dle ISO 3930

  - podsestava kouřoměru se kalibruje nejméně dvěma optickými filtry odlišného zatmavení v hodnotách do 2.5m-1 a do 5.0 m-1, se vzájemným odstupem nejméně 2.0 m-1 čistý vzduch se přitom považuje za nulovou hodnotu

  - podsestava měření teploty se kalibruje jako celý řetězec včetně snímače (měrky); pokud podsestava umožňuje měřit teplotu více způsoby (snímači), musí být na každý snímač vytvořen kalibrační postup

  - podsestava měření otáček se kalibruje jako celý řetězec včetně snímače; pokud podsestava umožňuje měřit otáčky více způsoby (snímači), musí být na každý snímač vytvořen kalibrační postup. To platí i v případě, že je měření otáček realizováno externím převodníkem, který se připojuje na některý ze standardních vstupů podsestavy.

- Kalibrační protokol musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

  - jméno nebo obchodní název osoby provádějící kalibraci

  - jméno nebo název objednavatele (s výjimkou nového přístroje z výroby)

  - číslo nebo jiná jednoznačná identifikace kalibračního protokolu

  - datum a místo provedení kalibrace

  - tabulka hodnot a její vyhodnocení

  - použité etalony a referenční materiál

  - návaznost etalonů a referenčních materiálů

  - jméno a podpis technika, který provedl kalibraci

5. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘÍSTROJE

Bezpečnost výrobku musí být doložena prohlášením výrobce o shodě v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Splněny musí být technické požadavky podle následujících norem, pokud má jejich aplikace smysl:

- NV 18/2003 Sb., směrnice 89/336/EHS ve zněních 2004/108/ES a 2014/30/ES - EMC

- EN 61326-1 - elektrická zařízení pro měřící, kontrolní a laboratorní potřeby, EMC

- EN 61010-1 - bezpečnostní požadavky pro měřící, kontrolní a laboratorní přístroje

- 2006/95/ES - požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

6. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Požadavky nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy. Platnost předchozích požadavků č.j. 4/2007-150-SME3/1 se ruší ke dni 30.6.2016.

Po přechodnou dobu, nejpozději však do 30.6.2016 je možné vydat prodloužení dosavadního schválení přístrojů podle požadavků č.j. 4/2007-150-SME3/1, avšak jeho platnost se omezí nejvýše k datu 30.6.2016.

Příloha č. 1 - Grafické diagramy průběhu měření emisí

Příloha č. 2 - Tabelární seznam průběhu měření emisí